
Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna

	Wymogi dla urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych 
	
	Spełnia
TAK/NIE

	Certyfikat dopuszczenia przez ECAC:
	TAK dla pasażera i ładunku.
	

	Pobieranie próbek:
	Cząstki stałe. Kontaktowe pobieranie próbek. 
	

	Wykrywanie materiałów wybuchowych:
	Szeroki zakres materiałów wybuchowych wojskowych, komercyjnych oraz „domowych”.
	

	Metoda wykrywania:
	Nieradioaktywne źródło.
	

	Czas skanowania:
	do 10 sek.
	

	Czas analizy:
	do 15 sek.
	

	Kalibracja:
	Automatyczna.
	

	Czyszczenie po pozytywnym zweryfikowaniu próbki:
	Automatyczne, standardowo nie dłużej niż 30 sek.
	

	Pułapki próbkowe:
	Możliwość wielokrotnego użycia pułapki. Zliczanie ilości użycia pułapki w urządzeniu lub w pobieraku.
	

	Pobierak do pułapek:
	Tak. 3 szt.
	

	Zakres temperatury pracy:
	od 0°C do + 40°C 
	

	Czas nagrzewania (start, pierwsze uruchomienie):
	Max. 30 min.
	

	Tryb pracy:
	Tryb pracy ciągły.
	

	Zasilanie:
	Przewodowe + akumulator  lub UPS.
	

	Czas pracy akumulatora:
	Min. 1h.
	

	Interfejs:
	Dotykowy interfejs.
	

	Informowanie o zagrożeniu:
	Możliwość ustalenia rodzaju wykrytej substancji.
	

	Rodzaj alarmu:
	Alarm akustyczny + sygnalizacja świetlna na wyświetlaczu.
	

	Wyświetlacz:
	Wyświetlanie informacji w kolorze.
	

	Drukarka:
	Tak, możliwość drukowania raportu alarmu. Drukarka zintegrowana w urządzeniu.
	

	Transmisja danych:
	Złącza USB min. 2.0, RJ45.
	

	Okres gwarancyjny min:
	36 miesiące.
	

	Serwis, przeglądy techniczne materiały eksploatacyjne zgodne z wymaganiami producenta (nie dotyczy pułapek próbkowych):
	TAK przez 3 lata w cenie urządzenia.
	

	Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne:
	24h naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych.
	

	Transport, montaż, uruchomienie oraz szkolenie dla 40 osób:
	TAK
	


	Pułapki próbkowe, rękawice: 
	Z urządzeniem dostarczony będzie zestaw pułapek (1000 szt.) oraz zestaw rękawic jeśli są wymagane do obsługi urządzenia (100 par).
	

	Instrukcja obsługi:
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	

	Zasilanie:
	230 V
	

	Aktualizacja:
	aktualizacja oprogramowania w okresie obowiązującej gwarancji  celem  dostosowanie urządzenia do wymogów Decyzji Komisji 8005 (możliwości wykrywania materiałów chemicznych od roku 2025)
	



